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Příbalová informace

Příbalová informace pro testování následujících drog: 
[bookmark: _Hlk225769924]Paracetamol, amfetamin, barbituráty, buprenorfin, benzodiazepiny, kokain, kotinin, klonazepam, extáze, ethylglukuronid, fentanyl, gabapentin, hydrokodon, hydromorfon, syntetický kanabinoid K2, K3 (AB-Pinaca), ketamin, kratom, diethylamid kyseliny lysergové, marihuana, EDDP, metadon, metamfetamin, metakvalon, metkatinon, methylendioxypyrovaleron, methylfenidát, 6-monoacetylmorfin, morfin, oxykodon, fencyklidin, pregabalin, propoxyfen, UR-144, karisoprodol, tramadol , tricyklická antidepresiva, zolpidem.
Rychlý, jednokrokový screeningový test pro kvalitativní detekci drog a jejich metabolitů v lidské moči. 
Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro. 
URČENÉ POUŽITÍ
Testování moči na přítomnost návykových látek sahá od jednoduchých imunologických testů až po složité analytické postupy. Díky své rychlosti a citlivosti se imunologické testy staly nejrozšířenější metodou pro screening moči na přítomnost více návykových látek.
Jednokrokový testovací proužek na zneužívání drog (moč) je chromatografický imunotest s laterálním tokem pro kvalitativní detekci drog a jejich metabolitů v moči při následujících mezních koncentracích v moči:1
	Test
	Kalibrátor
	Hraniční hodnota (ng/ml)

	Paracetamol (ACE)
	[bookmark: OLE_LINK3]Paracetamol
	5 000

	Amfetamin (AMP)
	D-amfetamin
	1 000

	Amfetamin (AMP)
	D-amfetamin
	500

	Amfetamin (AMP)
	D-amfetamin
	300

	Barbituráty (BAR)
	Sekobarbital
	300

	Barbituráty (BAR)
	Sekobarbital
	200

	Buprenorfin (BUP)
	Buprenorfin
	10

	Benzodiazepiny (BZO)
	Oxazepam
	300

	Benzodiazepiny (BZO)
	Oxazepam
	200

	Kokain (COC)
	Benzoylecgonin
	300

	Kokain (COC)
	Benzoylecgonin
	150

	Kotin (COT)
	Kotin
	200

	Klonazepam (CLO)
	Klonazepam
	500

	MDMA (extáze)
	D,L-3,4-methylendioxymetamfetamin (MDMA)
	500

	MDMA (extáze)
	D,L-3,4-methylendioxymetamfetamin (MDMA)
	2 000

	Ethylglukuronid (ETG)
	Ethylglukuronid
	300

	Ethylglukuronid (ETG)
	Ethylglukuronid
	500

	Fentanyl (FEN)
	Fentanyl
	300

	Fentanyl (FEN)
	Fentanyl
	200

	Fentanyl (FEN)
	Norfentanyl
	20

	Fentanyl (FEN)
	Norfentanyl
	10

	Gabapentin (GAB)
	Gabapentin
	1 000

	Hydrokodon (HCD)
	Hydrokodon
	10

	Hydromorfon (HMO)
	Hydromorfon
	300

	K2 Syntetický kanabinoid
	JWH-073/JWH-018
	50

	Syntetický kanabinoid K2
	JWH-073/JWH-018
	25

	K3 (AB-Pinaca)
	AB-Pinaca
	10

	Ketamin (KET)
	Ketamin
	1 000

	Ketamin (KET)
	Ketamin
	100

	Kratom (KRA)
	Mitragynin
	250

	Diethylamid kyseliny lysergové (LSD)
	D-diethylamid kyseliny lysergové
	20

	Marihuana (THC)
	11-nor-Δ9 -THC-9 COOH
	50

	Marihuana (THC)
	11-nor-Δ9 -THC-9 COOH
	25

	EDDP (metabolity metadonu)
	2-ethyliden-1,5-dimethyl-3,3-difenylpyrrolidin (EDDP)
	300

	EDDP (metabolity metadonu)
	2-ethyliden-1,5-dimethyl-3,3-difenylpyrrolidin (EDDP)
	100

	Metadon (MTD)
	Metadon
	300

	Metadon (MTD)
	Metadon
	200

	Metamfetamin (MET)
	D-metamfetamin
	1 000

	Metamfetamin (MET)
	D-metamfetamin
	500

	Metamfetamin (MET)
	D-metamfetamin
	300

	Metakvalon (MQL) 
	Metakvalon
	300

	Metkatinon (MTC)
	[bookmark: OLE_LINK4]Metkatinon
	300

	Methylendioxypyrovaleron (MDPV)
	3,4-Methylendioxypyrovaleron
	1 000

	Methylfenidát (MPD)
	Methylfenidát
	300

	6-monoacetylmorfin (6-MAM)
	6-monoacetylmorfin
	10

	6-monoacetylmorfin (6-MAM)
	6-monoacetylmorfin
	20

	Morfin (MOP 300)
	Morfin
	300

	Morfin (OPI, MOP 2000)
	Morfin
	2 000

	Oxycodon (OXY)
	Oxycodon
	100

	Fencyklidin (PCP)
	Fencyklidin
	25

	Pregabalin (PGB)
	Pregabalin
	1 000

	Pregabalin (PGB)
	Pregabalin
	500

	Propoxyfen (PPX)
	Propoxyfen
	300

	UR-144
	Syntetický kanabinoid
	50

	Carisoprodol (SOMA)
	Karisoprodol
	1 000

	Tramadol (TRA)
	Tramadol
	200

	Tramadol (TRA)
	Tramadol
	100

	Tricyklická antidepresiva (TCA)
	Nortriptylin
	1 000

	Zolpidem (ZOL)
	Zolpidem
	50



Tento test detekuje i další příbuzné sloučeniny, viz tabulka analytické specificity v tomto příbalovém letáku.
Testovací proužek One Step Drugs of Abuse Test Dip Card (moč) by měl být používán pouze zdravotnickými pracovníky v klinickém/nemocničním prostředí jako pomůcka při screeningu zneužívání návykových látek za účelem stanovení následných léčebných opatření v kombinaci s klinickými příznaky.
Výsledky testu lze použít jako důkaz a podklad pro terapeutické a léčebné plány v případě drogové závislosti a toxické psychózy. Určeno pouze pro laboratorní profesionály k diagnostickému použití in vitro.
Tento test poskytuje pouze předběžný analytický výsledek. K získání potvrzeného analytického výsledku je nutné použít specifickější alternativní chemickou metodu. Preferovanou potvrzovací metodou je plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS). K výsledkům testů na zneužívání návykových látek je třeba přistupovat s klinickou opatrností a odborným úsudkem, zejména v případě předběžných pozitivních výsledků.
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ACETAMINOFEN (ACE)
Paracetamol, známý také jako Tylenol, Panadol a Bufferin, je metabolitem fenacetinu in vivo. Působí inhibicí prostaglandin syntázy, termoregulačního centra v hypotalamu. Snižuje syntézu a uvolňování prostaglandinu PGE1, bradykininu a histaminu.  Hlavní účinek PGE1 v nervovém centru vede ke snížení centrální nastavené hodnoty tělesné teploty, což vnímají povrchové teplotní senzory relativně, což způsobuje neuromodulaci, periferní vaskulární expanzi, pocení a antipyretický účinek. Jeho inhibice syntézy prostaglandinů v centrálním nervovém systému funguje podobně jako aspirin, má však slabé protizánětlivé účinky.  Nemá žádný vliv na krevní destičky a koagulační mechanismus. 
Parametr v testu je určen k detekci acetaminofenu ve vzorku moči v koncentraci 5 000 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování acetaminofenem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování acetaminofenem může způsobit kopřivku, potíže s dýcháním; otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. průjem zvýšené pocení ztráta chuti k jídlu nevolnost nebo zvracení žaludeční křeče nebo bolesti otok, bolest nebo citlivost v horní části břicha nebo v oblasti žaludku.

AMFETAMIN (AMP)
Amfetamin je látka spadající do seznamu II, dostupná na předpis (Dexedrine® ) a také na černém trhu.  Amfetaminy jsou třídou silných sympatomimetik s terapeutickým využitím. Chemicky jsou příbuzné přirozeným katecholaminům lidského těla: epinefrinu a norepinefrinu. Účinky amfetaminů obvykle trvají 2–4 hodiny po užití a poločas rozpadu této drogy v těle je 4–24 hodin. Přibližně 30 % amfetaminů se vylučuje močí v nezměněné formě, zbytek jako hydroxylované a deaminované deriváty.
Parametr v testu je určen k detekci amfetaminu ve vzorku moči v koncentraci 1 000 ng/ml, 500 ng/ml, 300 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování amfetaminem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování amfetaminem může vyvolat euforii, bdělost, sníženou chuť k jídlu a pocit zvýšené energie a síly. Kardiovaskulární reakce na amfetaminy zahrnují zvýšený krevní tlak a srdeční arytmie. Akutnější reakce vyvolávají úzkost, paranoiu, halucinace a psychotické chování.

BARBITURATA (BAR)
Barbituráty jsou látky tlumící centrální nervový systém. Používají se terapeuticky jako sedativa, hypnotika a antikonvulziva. Barbituráty se téměř vždy užívají perorálně ve formě tobolek nebo tablet. Účinky se podobají účinkům intoxikace alkoholem. Chronické užívání barbiturátů vede k toleranci a fyzické závislosti. Krátkodobě působící barbituráty užívané v dávce 400 mg/den po dobu 2–3 měsíců mohou vyvolat klinicky významný stupeň fyzické závislosti. Abstinenční příznaky, které se objevují během období abstinence, mohou být natolik závažné, že mohou způsobit smrt. Pouze malé množství (méně než 5 %) většiny barbiturátů se vylučuje v nezměněné formě močí.
Přibližné detekční lhůty pro barbituráty jsou:
Krátkodobě působící (např. sekobarbital) 100 mg PO (perorálně) 4,5 dne
Dlouhodobě působící (např. fenobarbital) 400 mg PO (perorálně) 7 dní.
Tento test je určen k detekci barbiturátů ve vzorku moči v koncentracích 300 ng/ml a 200 ng/ml, aby napomohl při diagnostice předávkování barbituráty v klinickém či nemocničním prostředí a umožnil tak následnou léčbu, jelikož předávkování barbituráty může vyvolat alergické reakce, jako jsou vyrážka, astma nebo trombocytopenie. Akutní otrava může vést k závažné respirační a kardiovaskulární depresi, případně i ke smrti.

BUPRENORFIN (BUP)
Buprenorfin je polosyntetické opioidní analgetikum odvozené od tebainu, složky opia. Má delší trvání účinku než morfin, pokud je indikován k léčbě středně silné až silné bolesti, perioperační analgezie a závislosti na opioidech. Nízké dávky buprenorfinu vyvolávají dostatečný agonistický účinek, který umožňuje osobám závislým na opioidech přestat s jejich zneužíváním, aniž by pociťovaly abstinenční příznaky. Buprenorfin nese nižší riziko zneužívání, závislosti a vedlejších účinků ve srovnání s plnými opioidními agonisty kvůli „stropnímu efektu“, což znamená, že při dosažení plató při středních dávkách již nedochází k dalšímu zvyšování účinku s dalším zvyšováním dávky. Ukázalo se však také, že buprenorfin má potenciál ke zneužívání a může sám o sobě způsobit závislost. Subutex®a kombinovaný přípravek buprenorfinu a naloxonu, Suboxone®, jsou jediné dvě formy buprenorfinu, které byly v roce 2002 schváleny FDA pro použití v léčbě závislosti na opioidech. Buprenorfin byl přeřazen z drogy seznamu V do seznamu III těsně před schválením přípravků Suboxone a Subutex ze strany FDA.
Parametr v testu je určen k detekci buprenorfinu v moči v koncentraci 10 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování buprenorfinem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování buprenorfinem může způsobit rozmazané vidění, potíže s močením, nevolnost a zvracení, úzkost a napětí, špatnou paměť, pomalé reakce, zmatenost, sníženou tělesnou hmotnost, anorexii, halucinace a v závažných případech dokonce smrt v důsledku selhání dýchání a krevního oběhu.

BENZODIAZEPINY (BZO)
Benzodiazepiny jsou léky, které se často předepisují k symptomatické léčbě úzkosti a poruch spánku. Působí prostřednictvím specifických receptorů, na které působí neurochemická látka zvaná kyselina gama-aminomáselná (GABA). Vzhledem k tomu, že jsou bezpečnější a účinnější, nahradily benzodiazepiny barbituráty v léčbě úzkosti i nespavosti. Benzodiazepiny se také používají jako sedativa před některými chirurgickými a lékařskými zákroky a k léčbě záchvatových poruch a abstinenčních příznaků při odvykání od alkoholu. Riziko fyzické závislosti se zvyšuje, pokud se benzodiazepiny užívají pravidelně (např. denně) po dobu delší než několik měsíců, zejména v dávkách vyšších než je obvyklé. Náhlé vysazení může vyvolat příznaky, jako jsou poruchy spánku, gastrointestinální potíže, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, pocení, třes, slabost, úzkost a změny vnímání. Pouze stopové množství (méně než 1 %) většiny benzodiazepinů se vylučuje v nezměněné formě močí; většina koncentrace v moči tvoří konjugované léky. Doba detekce benzodiazepinů v moči je 3–7 dní.
Parametr v testu je určen k detekci benzodiazepinů ve vzorku moči v koncentraci 300 ng/ml, 200 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování benzodiazepiny v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování benzodiazepiny může v různé míře způsobit inhibici centrálního nervového systému s mírnými projevy ospalosti, dysartrie, letargie, zmatenosti myšlení atd. Mezi závažné projevy patří dyskineze, hypotonie, hypotenze, respirační deprese, deprese kardiovaskulárního systému, kóma a smrt.

KOKAIN (COC)
Kokain je silný stimulant centrálního nervového systému (CNS) a lokální anestetikum. Kokain se často užívá formou nosní inhalace, intravenózní injekce a kouření ve formě volné báze. Vylučuje se močí v krátké době, především jako benzoylecgonin.1.2  Benzoylecgonin, hlavní metabolit kokainu, má delší biologický poločas (5–8 hodin) než kokain (0,5–1,5 hodiny) a lze jej obecně detekovat po dobu 24–48 hodin po expozici kokainu.2
Parametr v testu je určen k detekci kokainu v moči v koncentraci 300 ng/ml a 150 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování kokainem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování kokainem může u pacienta způsobit zvýšení srdeční frekvence, dušnost, zvracení, křeče a další jevy. Užívání vysokých dávek může také vést ke smrti.

KOTININ (COT)
Kotinín je metabolit nikotinu v první fázi, toxický alkaloid, který u lidí stimuluje autonomní ganglia a centrální nervový systém. Nikotin je droga, které je vystaven prakticky každý člen společnosti kouřící tabák, ať už přímým kontaktem nebo pasivním vdechováním. Kromě tabáku je nikotin také komerčně dostupný jako účinná látka v náhradních terapiích kouření, jako jsou nikotinové žvýkačky, transdermální náplasti a nosní spreje.
V 24hodinové moči se přibližně 5 % dávky nikotinu vylučuje jako nezměněná látka, 10 % jako kotinin a 35 % jako hydroxykotinin; koncentrace ostatních metabolitů podle odhadů představují méně než 5 %.1 Ačkoli je kotinin považován za neaktivní metabolit, jeho profil vylučování je stabilnější než u nikotinu, který je do značné míry závislý na pH moči. V důsledku toho je kotinin považován za dobrý biologický marker pro stanovení užívání nikotinu. Plazmatický poločas nikotinu je přibližně 60 minut po inhalaci nebo parenterálním podání.2  Nikotin a kotinin jsou rychle vylučovány ledvinami; očekává se, že detekční okno pro kotinin v moči při mezní hodnotě 200 ng/ml bude trvat až 2–3 dny po užití nikotinu.
Parametr v testu je určen k detekci kotininu ve vzorku moči v koncentraci 200 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování nikotinem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování nikotinem může způsobit bledost, pocení, nevolnost, slinění, zvracení, průjem, bolesti hlavy, závratě, ztrátu sluchu a zraku, třes, bezvědomí, svalovou slabost, křeče, kolaps, nedostatečnou nervovou reakci a respirační selhání.

KLONAZEPAM (CLO)
Klonazepam (CLZ), prodávaný mimo jiné pod obchodním názvem Klonopin, je lék používaný k prevenci a léčbě záchvatů, panické poruchy a pohybové poruchy známé jako akatizie. Jedná se o sedativum ze skupiny benzodiazepinů. Užívá se perorálně.1  Účinek se dostaví do jedné hodiny a trvá 6 až 12 hodin.2
Mezi běžné nežádoucí účinky patří ospalost, zhoršená koordinace a neklid.1  Dlouhodobé užívání může vést k toleranci, závislosti a abstinenčním příznakům v případě náhlého vysazení.1  Závislost se vyskytuje u jedné třetiny lidí, kteří užívají klonazepam déle než čtyři týdny.3  U lidí trpících depresí může zvyšovat riziko sebevraždy.1, 4  Při užívání v těhotenství může poškodit plod. Vazuje se na GABAA receptory a zvyšuje účinek neurotransmiteru kyseliny gama-aminomáselné (GABA).3
Jako hlavní metabolit se 7-aminoklonazepam používá ke sledování užívání mateřské látky, klonazepamu. Klonazepam, prodávaný pod názvy Klonopin a Rivotril, je dlouhodobě působící benzodiazepin s anxiolytickými, antikonvulzivními, svalově relaxačními a hypnotickými vlastnostmi.
Parametr v testu je určen k detekci klonazepamu v moči v koncentraci 500 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování klonazepamem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování klonazepamem může způsobit ospalost, závratě, ataxii, poruchy chování, abnormální vzrušení, neuroticismus, podrážděnost (abnormální reakce) a svalovou slabost, která v závažných případech ovlivní funkci nervového systému a dýchání, což vede k poškození mozku a snížené funkci plic

MDMA (ECSTASY) 
Methylendioxymetamfetamin (ecstasy) je syntetická droga poprvé syntetizovaná v roce 1914 německou farmaceutickou společností pro léčbu obezity. Uživatelé této drogy často hlásí nežádoucí účinky, jako je zvýšené svalové napětí a pocení. MDMA není jednoznačně stimulantem, ačkoli má, stejně jako amfetaminové drogy, schopnost zvyšovat krevní tlak a srdeční frekvenci. MDMA u některých uživatelů vyvolává určité změny vnímání v podobě zvýšené citlivosti na světlo, potíží se zaostřováním a rozmazaného vidění. Předpokládá se, že jeho mechanismus účinku spočívá v uvolňování neurotransmiteru serotoninu. MDMA může také uvolňovat dopamin, ačkoli obecně se má za to, že se jedná o sekundární účinek této drogy (Nichols a Oberlender, 1990). Nejrozšířenějším účinkem MDMA, který se vyskytuje prakticky u všech lidí, kteří užili přiměřenou dávku této drogy, bylo svírání čelistí.
Parametr v testu je určen k detekci MDMA v moči v koncentraci 500 ng/ml a 2 000 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování MDMA v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování MDMA může způsobit závažnou neklidnost a bludy, hypertermii, záchvaty nebo křeče, arytmii nebo dokonce smrt.

ETHYLGLUKURONID (ETG)
Ethylglukuronid (EtG) je přímý metabolit etanolu.  Přítomnost EtG v moči lze využít k detekci nedávné konzumace alkoholu, a to i poté, co již není možné změřit přítomnost etanolu. Přítomnost EtG v moči je tedy jednoznačným ukazatelem toho, že došlo k požití alkoholu. Tradiční laboratorní postupy obvykle měří množství alkoholu přítomného v těle. V závislosti na množství konzumovaného alkoholu tato metoda obvykle odhalí požití alkoholu v posledních několika hodinách.
Naopak přítomnost EtG v moči dokazuje, že etanol byl požit v posledních třech nebo čtyřech dnech, tedy zhruba 80 hodin poté, co byl etanol v těle metabolizován. Lze tedy konstatovat, že test na alkohol v moči využívající EtG je přesnější indikátorem nedávné konzumace alkoholu než pouhé měření přítomnosti etanolu.
Parametr v testu je určen k detekci EtG ve vzorku moči v koncentraci 300 ng/ml a 500 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování alkoholem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování alkoholem může způsobit, že centrální nervový systém nejprve vyvolá excitaci a teprve poté inhibici, a těžká intoxikace může vést k respirační a srdeční depresi a smrti.

FENTANYL (FEN)
Fentanyl je syntetický opioid. Má obchodní názvy Sublimaze, Actiq, Durogestic, Fentora a další. Lék fentanyl je přibližně 100krát účinnější než morfin, přičemž 100 mikrogramů fentanylu odpovídá přibližně 10 mg morfinu nebo 75 mg meperidinu z hlediska analgetického účinku. Fentanyl je silné narkotické analgetikum s rychlým nástupem a krátkým trváním účinku. V minulosti se fentanyl používal k léčbě chronické průlomové bolesti a běžně se používá před zákroky. Nelegální užívání farmaceutických přípravků s fentanylem se poprvé objevilo v polovině 70. let. Protože účinky fentanylu trvají jen velmi krátkou dobu, je ještě návykovější než heroin. Pravidelní uživatelé se mohou velmi rychle stát závislými. Fentanyl je mnohem silnější než heroin a má tendenci vyvolávat výrazně horší respirační depresi, což ho pro uživatele činí poněkud nebezpečnějším než heroin. Předávkování fentanylem vedlo k úmrtím. Ve Spojených státech je fentanyl klasifikován jako kontrolovaná látka skupiny II.
Parametr v testu je určen k detekci fentanylu (norfentanylu) ve vzorku moči v koncentraci 300 ng/ml a 200 ng/ml (20 ng/ml a 10 ng/ml) za účelem pomoci při diagnostice předávkování fentanylem v klinickém/nemocničním prostředí a řízení následné léčby, protože předávkování fentanylem může způsobit respirační depresi, která v závažných případech může vést k úmrtí.

GABAPENTIN (GAB)
Gabapentin je antiepileptikum, nazývané také antikonvulzivum. Působí na chemické látky a nervy v těle, které se podílejí na vzniku záchvatů a některých typů bolesti. Gabapentin se u dospělých používá k léčbě neuropatické bolesti (bolesti nervů) způsobené herpes virem nebo pásovým oparem (herpes zoster). V případě epilepsie může být použit u pacientů s parciálními záchvaty. Je doporučován jako jeden z řady léků první volby pro léčbu neuropatické bolesti u diabetické neuropatie, postherpetické neuralgie a centrální neuropatické bolesti. Mezi běžné nežádoucí účinky patří ospalost a závratě. Mezi závažné nežádoucí účinky může patřit zvýšené riziko sebevraždy, agresivní chování a léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky.
Parametr v testu je určen k detekci gabapentinu v moči v koncentraci 1 000 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování gabapentinem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování gabapentinem může způsobit ospalost, nevolnost a zvracení, ataxii, poškození jater a ledvin.

HYDROKODON (HCD)
Hydrokodon se používá k léčbě středně silné až silné bolesti, ačkoli se často předepisuje i k léčbě mírné bolesti. V tekutých přípravcích se používá jako antitusikum k léčbě kašle. V jedné studii srovnávající účinnost hydrokodonu s účinností oxykodonu bylo zjištěno, že k dosažení stejného stupně miózy (zúžení zornic) bylo zapotřebí o 50 % více hydrokodonu. Výzkumníci to interpretovali tak, že oxykodon je asi o 50 % účinnější než hydrokodon.
Ve studii pacientů s frakturami na pohotovosti se však zjistilo, že stejné množství obou léků poskytlo přibližně stejný stupeň úlevy od bolesti, což naznačuje, že při použití k tomuto účelu mezi nimi není prakticky žádný rozdíl. Některé zdroje uvádějí, že analgetický účinek hydrokodonu nastupuje za 20–30 minut a trvá přibližně 4–8 hodin. Informace výrobce uvádějí, že nástup účinku je přibližně 10–30 minut a trvání je přibližně 4–6 hodin. Doporučený interval dávkování je 4–6 hodin.
Parametr v testu je určen k detekci hydrokodonu v moči v koncentraci 10 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování hydrokodonem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování hydrokodonem může způsobit poškození sluchu, hluchotu, bolest nosu, ucpaný nos, nekrózu nosní sliznice, plísňovou infekci a dokonce i smrt.

HYDROMORFON (HMO)
Hydromorfon, známý také jako dihydromorfonon, je centrálně působící analgetikum z skupiny opioidů. Vyrábí se z morfinu. Působí tak, že mění způsob, jakým mozek a nervový systém reagují na bolest. Tablety s prodlouženým uvolňováním hydromorfonu se používají k úlevě od silné bolesti u pacientů, u nichž se předpokládá, že budou po dlouhou dobu potřebovat analgetika nepřetržitě a u nichž nelze použít jiné léky. Tablety s prodlouženým uvolňováním hydromorfonu by měly být používány pouze k léčbě osob, které jsou tolerantní (zvyklé na účinky léku) k opioidním lékům, protože tento typ léku užívají alespoň jeden týden, a neměly by být používány k léčbě mírné nebo středně silné bolesti, krátkodobé bolesti, bolesti po operaci nebo lékařském či zubním zákroku, ani bolesti, kterou lze zvládnout léky užívanými podle potřeby.
Parametr v testu je určen k detekci hydromorfonu v moči v koncentraci 300 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování hydromorfonem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování hydromorfonem může způsobit zástavu krevního oběhu, zástavu dýchání, šok a srdeční zástavu.

SYNTETICKÁ MARIHUANA (K2)
Syntetická marihuana nebo K2 je psychoaktivní rostlinný a chemický produkt, který při konzumaci napodobuje účinky marihuany. Je nejlépe známá pod značkami K2 a Spice, které se obě staly do značné míry obecnými označeními používanými k označení jakéhokoli syntetického produktu z marihuany. Studie naznačují, že intoxikace syntetickou marihuanou je spojena s akutní psychózou, zhoršením dříve stabilních psychotických poruch a může také vyvolat chronickou (dlouhodobou) psychotickou poruchu u zranitelných jedinců, například u těch, kteří mají v rodině případy duševních onemocnění. 
Zvýšené hladiny metabolitů v moči se objevují během několika hodin po expozici a zůstávají detekovatelné po dobu 72 hodin po kouření (v závislosti na způsobu užití/dávce). 
Od 1. března 2011 je v USA pět kanabinoidů – JWH-018, JWH-073, CP-47, JWH-200 a kanabicyklohexanol – nelegálních, protože tyto látky mohou být extrémně škodlivé a představují tak bezprostřední ohrožení veřejné bezpečnosti. JWH-018 byl vyvinut a hodnocen v rámci základního vědeckého výzkumu za účelem studia vztahů mezi strukturou a aktivitou v souvislosti s kanabinoidními receptory. JWH-073 byl identifikován v četných bylinných produktech, jako jsou „Spice“, „K2“, „K3“ a další. Tyto produkty mohou být kouřeny pro jejich psychoaktivní účinky.
Parametr v testu je určen k detekci K2 ve vzorku moči v koncentraci 50 ng/ml a 25 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování K2 v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování K2 může způsobit šok, udušení nebo dokonce náhlou smrt.

K3 (AB-PINACA)
AB-Pinaca je sloučenina, která byla poprvé identifikována jako složka syntetických konopných produktů v Japonsku v roce 2012. AB-Pinaca působí jako silný agonista receptoru CB1 (Ki = 2,87 nM, EC50 = 1,2 nM) a receptoru CB2 (Ki = 0,88 nM, EC50 = 2,5 nM) a v rozlišovacích studiích na potkanech plně nahrazuje Δ9-THC, přičemž je 1,5krát účinnější.5 Bylo hlášeno několik případů úmrtí a hospitalizací v souvislosti s tímto syntetickým kanabinoidem.
Parametr v testu je určen k detekci K3 ve vzorku moči v koncentraci 10 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování K3 v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování K3 může způsobit srdeční zástavu a ztrátu vědomí, stejně jako selhání některých orgánů, srdeční zástavu a smrt.

KETAMIN (KET)
Ketamin je krátkodobě působící „disociativní“ anestetikum díky své schopnosti oddělit vnímání od pocitu. Má také halucinogenní a analgetické vlastnosti, které se zdají působit na lidi velmi odlišným způsobem. Ketamin je chemicky příbuzný PCP („Angel Dust“). Ketamin se občas podává lidem, ale častěji jej používají veterináři při operacích domácích zvířat. Na ulici se K nejčastěji získává v tekuté formě z veterinárních ordinací nebo od dodavatelů zdravotnických potřeb. Ketamin obvykle začne působit za 1–5 minut. Šňupání ketaminu trvá o něco déle, 5–15 minut. V závislosti na tom, kolik a kdy naposledy člověk jedl, může perorální ketamin začít působit za 5 až 30 minut. Primární účinky ketaminu trvají přibližně 30–45 minut při injekčním podání, 45–60 minut při šňupání a 1–2 hodiny při perorálním užití. Úřad pro potírání drog (Drug Enforcement Administration) uvádí, že droga může na organismus působit až 24 hodin.
Parametr v testu je určen k detekci ketaminu v moči v koncentraci 1 000 ng/ml a 100 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování ketaminem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování ketaminem může způsobit vysokou horečku, křeče, nitrolební krvácení, respirační a oběhovou depresi a dokonce i smrt.

KRATOM (KRA)
Listy kratomu mají při kouření, žvýkání nebo pití ve formě suspenze narkotické účinky, což v poslední době vzbudilo značnou pozornost kvůli zvýšenému užívání v západních kulturách jako alternativní medicíny. Používá se v terapii závislosti na opiátech a při léčbě chronické bolesti. Riziko závislosti a nepříznivé zdravotní důsledky se stávají důležitým tématem pro zdravotnické úřady. Rozsáhlé užívání kratomu vede k prodlouženému spánku. Mezi abstinenční příznaky patří nepřátelství, agresivita, bolesti svalů a neschopnost pracovat.
Parametr v testu je určen k detekci kratomu v moči v koncentraci 250 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování kratomem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování kratomem může způsobit neklid, podrážděnost, tachykardii, abstinenční příznaky a dokonce i smrt.

DIETHYLAMID KYSELINY LYSERGOVÉ (LSD)
Diethylamid kyseliny D-lysergové (LSD) je nejúčinnější halucinogenní látka, jakou lidstvo zná. Dávky LSD se měří v mikrogramech, tedy v miliontinách gramu. Pro srovnání, dávky kokainu a heroinu se měří v miligramech, tedy v tisícinách gramu. Ve srovnání s jinými halucinogenními látkami je LSD 100krát účinnější než psilocybin a psilocin a 4 000krát účinnější než meskalin. Za dávku, která u člověka vyvolá halucinogenní účinek, se obecně považuje 25 mikrogramů. V posledních několika letech se účinnost LSD získaného během protidrogových operací pohybovala mezi 20 a 80 mikrogramy na dávkovou jednotku. Úřad pro potírání drog (DEA) uznává 50 mikrogramů jako standardní ekvivalent dávkové jednotky.
Parametr v testu je určen k detekci LSD ve vzorku moči v koncentraci 20 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování LSD v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování LSD může způsobit rozšíření zornic, hypertermii, hyperglykémii, tachykardii, hyperreflexii, fibrilaci, ataxii a spastickou paralýzu.

MARIHUANA (THC)
THC (Δ9 -tetrahydrokanabinol) je primární účinná látka v kanabinoidech (marihuaně). Při kouření nebo perorálním podání vyvolává euforické účinky. U uživatelů dochází k narušení krátkodobé paměti a zpomalení učení. Mohou také zažívat přechodné epizody zmatení a úzkosti. Vrcholný účinek kouření marihuany nastává za 20–30 minut a trvá 90–120 minut po jedné cigaretě. Zvýšené hladiny metabolitů v moči se objevují během několika hodin po expozici a zůstávají detekovatelné po dobu 3–10 dnů po kouření. Hlavním metabolitem vylučovaným močí je kyselina 11-nor-Δ9-tetrahydrokanabinol-9-karboxylová (Δ9-THC-COOH).
Parametr v testu je určen k detekci THC ve vzorku moči v koncentraci 50 ng/ml a 25 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování THC v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování THC může způsobit toxický akutní mozkový syndrom, akutní panickou poruchu a akutní depresivní reakci.

2-ethylidin-1,5-dimethyl-3,3-difenylpyrrolidin (EDDP)
EDDP je primární metabolit metadonu. Metadon je kontrolovaná látka a používá se k detoxikaci a udržovací léčbě pacientů závislých na opiátech. Pacienti v udržovací léčbě metadonem mohou vykazovat hladiny metadonu (mateřské látky), které představují 5–50 % dávky, a 3–25 % EDDP v moči během prvních 24 hodin. Manipulaci se vzorky přidáním metadonu do moči lze zabránit. Renální clearance EDDP není ovlivněna pH moči; proto test na EDDP poskytuje přesnější výsledek ohledně požití metadonu než test na metadon. Metadon je neobvyklá droga v tom smyslu, že jeho primární metabolity v moči (EDDP a EMDP) mají cyklickou strukturu. Proto je velmi obtížné je detekovat pomocí imunotestů zaměřených na původní sloučeninu. Tento problém ještě zhoršuje skutečnost, že existuje část populace klasifikovaná jako „rozsáhlí metabolizátoři“ metadonu. U těchto jedinců nemusí vzorek moči obsahovat dostatek mateřského metadonu k získání pozitivního výsledku drogového testu, i když daný jedinec dodržuje svou metadonovou udržovací léčbu.
Parametr v testu je určen k detekci EDDP ve vzorku moči v koncentraci 300 ng/ml a 100 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování metadonem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování metadonem může způsobit svědění kůže, dysurii, sníženou sexuální touhu, respirační depresi a dokonce šok.

METADON (MTD)
Metadon je narkotické analgetikum předepisované k léčbě středně silné až silné bolesti a k léčbě závislosti na morfinu (heroin, Vicodin, Percocet, morfin). Farmakologie perorálního metadonu se velmi liší od farmakologie intravenózního metadonu. Perorální metadon se částečně ukládá v játrech pro pozdější použití. Intravenózní metadon působí spíše jako heroin. Ve většině států musíte navštívit kliniku pro léčbu bolesti nebo metadonovou udržovací kliniku, abyste dostali metadon předepsán. Metadon je dlouhodobě působící analgetikum s účinkem trvajícím dvanáct až čtyřicet osm hodin. V ideálním případě metadon osvobodí klienta od tlaku spojeného se sháněním nelegálního heroinu, od nebezpečí injekčního užívání a od emocionální horské dráhy, kterou většina opiátů vyvolává. Methadon, pokud je užíván po dlouhou dobu a ve velkých dávkách, může vést k velmi dlouhému období abstinence. Abstinenční příznaky po vysazení methadonu jsou delší a obtížnější než ty vyvolané vysazením heroinu, přesto je substituce a postupné vysazování methadonu přijatelnou metodou detoxikace pro pacienty i terapeuty.
Parametr v testu je určen k detekci metadonu v moči v koncentraci 300 ng/ml a 200 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování metadonem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování metadonem může způsobit respirační depresi, pokles krevního tlaku a v závažných případech dokonce šok, který může vést k úmrtí.

METAMFETAMIN (MET)
Metamfetamin je návyková stimulační droga, která silně aktivuje určité systémy v mozku. Metamfetamin je chemicky úzce příbuzný amfetaminu, ale účinky metamfetaminu na centrální nervový systém jsou větší. Metamfetamin se vyrábí v nelegálních laboratořích a má vysoký potenciál pro zneužívání a závislost. Účinky metamfetaminu obvykle trvají 2–4 hodiny a poločas rozpadu této drogy v těle je 9–24 hodin. Metamfetamin se vylučuje močí jako amfetamin a jako oxidované a delaminované deriváty. Nicméně 10–20 % metamfetaminu se vylučuje v nezměněné formě. Přítomnost mateřské sloučeniny v moči tedy indikuje užití metamfetaminu. 
Parametr v testu je určen k detekci metamfetaminu ve vzorku moči v koncentraci 1 000 ng/ml, 500 ng/ml a 300 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování metamfetaminem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování metamfetaminem může způsobit zvýšenou stimulaci centrálního nervového systému a vyvolat euforii, bdělost, sníženou chuť k jídlu a pocit zvýšené energie a síly. Kardiovaskulární reakce na metamfetamin zahrnují zvýšený krevní tlak a srdeční arytmie. Akutnější reakce vyvolávají úzkost, paranoiu, halucinace, psychotické chování a nakonec depresi a vyčerpání.

METHAQUALON (MQL)
Metakvalon (Quaalude, Sopor) je derivát chinazolinu, který byl poprvé syntetizován v roce 1951 a v roce 1956 se ukázal jako klinicky účinný sedativum a hypnotikum. Brzy si získal popularitu jako droga a v roce 1984 byl kvůli rozsáhlému zneužívání stažen z amerického trhu. Občas se s ním setkáváme v nelegální formě a v evropských zemích je k dispozici také v kombinaci s difenhydraminem (Mandrax). Metakvalon se in vivo rozsáhle metabolizuje, a to především hydroxylací na všech možných pozicích molekuly. V moči bylo identifikováno nejméně 12 metabolitů.
Cílem tohoto testu je detekovat metakvalon ve vzorku moči v koncentraci 300 ng/ml, což má napomoci při diagnostice předávkování metakvalonem v klinickém či nemocničním prostředí a při řízení následné léčby, jelikož předávkování metakvalonem může způsobit kóma, křeče, papilární edém, tachykardii, akutní srdeční selhání, respirační depresi a sklon ke krvácení.

METHKATINON (MTC)
Metkatinon, běžně známý jako „zombie droga“, je látka podobná amfetaminu. Vyskytuje se ve formě prášku nebo kapaliny smíchané s vodou a má stimulační účinek podobný amfetaminům. Studie prokázaly, že metkatinon může způsobit akutní zdravotní problémy a závislost na drogách.  
„Zombie droga“ je v zahraničí známá jako „koupelové soli“.  Katinony jsou považovány za syntetické drogy, příbuzné krystalickému metamfetaminu.  Ve Spojených státech došlo k řadě případů, kdy si drogově závislí lidé okusovali obličej, což se přisuzuje „koupelovým solím“, odtud pochází název „zombie droga“.
Parametr v testu je určen k detekci metkatinonu v moči v koncentraci 300 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování metkatinonem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování metkatinonem může způsobit bludy, úzkost, šok, nespavost, podvýživu, dehydrataci, pocení, bolesti břicha, krvácení z nosu a bolesti těla.

METHYLENEDIOXYPYROVALERON (MDPV)
„Koupelové soli“, forma designových drog, propagované také jako „hnojivo pro rostliny“ nebo „chemikálie pro výzkum“, se prodávají hlavně v head shopech, na internetu a v dalších maloobchodních prodejnách. Designové drogy byly vyvinuty v posledních letech s cílem obejít orgány činné v trestním řízení a agentury provádějící testování na drogy a jsou propagovány jako „legální“ omamné látky. Odborný termín pro „koupelové soli“ je substituovaný katinon. Substituovaný katinon je syntetická, koncentrovaná verze stimulační chemické látky obsažené v khatu. Khat je rostlina, která se pěstuje a používá ve východní Africe a na Středním východě. Má na uživatele stimulační účinek a může být docela nebezpečná. Bílé krystaly připomínají legální koupelové soli, odtud pochází název „koupelové soli“. V letech 2009 a 2010 došlo k výraznému nárůstu zneužívání syntetického katinonu, zpočátku ve Velké Británii a zbytku Evropy, a následně v USA a Kanadě.
MDPV, které se stalo jednou z hlavních složek „koupelových solí“ vedle dalších syntetických stimulantů, jako jsou mefedron, metylon, butylon a methedron, se začalo objevovat kolem roku 2004, kdy se stalo populární jako klubová droga, často užívaná v kombinaci s alkoholem, GHB, konopím a dalšími zneužívanými drogami kvůli svým žádoucím účinkům, jako je euforie, bdělost, upovídanost a sexuální vzrušení. V současné době neexistují žádné předepsané použití pro syntetické stimulanty.
Ačkoli se zdá, že syntetické stimulanty působí na uživatele podobně jako amfetaminy, extáze a kokain, zprávy o agresivitě, tachykardii, paranoii a sebevraždách naznačují, že mohou být toxičtější. Tyto negativní účinky vedly k nárůstu návštěv pohotovostí a hospitalizací, závažných psychotických a násilných epizod, sebepoškozování, sebevražd a alarmujícímu nárůstu úmrtí souvisejících se zneužíváním. Americké toxikologické centrum a Národní protidrogová agentura vydaly zdravotní varování, v nichž poukazují na celostátní nárůst návštěv pohotovostí souvisejících s těmito drogami. V říjnu 2011 oznámila DEA nouzový zákaz MDPV, metylonu a mefedronu, čímž se testování na tyto látky stalo důležitějším než kdy jindy.
Parametr v testu je určen k detekci MDPV v moči v koncentraci 1 000 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování MDPV v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování MDPV může způsobit halucinace, bludy, sklony k násilí a molární reakci.

METYLFENIDÁT (MPD)
Methylfenidát (MPD) je psychostimulační lék schválený k léčbě ADHD neboli poruchy pozornosti s hyperaktivitou, syndromu posturální ortostatické tachykardie a narkolepsie. Methylfenidát působí primárně jako inhibitor zpětného vychytávání norepinefrinu a dopaminu. Methylfenidát je nejúčinnější při modulaci hladin dopaminu a v menší míře norepinefrinu. Podobně jako kokain se methylfenidát váže na transportéry dopaminu a norepinefrinu a blokuje je. Methylfenidát má vazebnou afinitu jak k transportérům dopaminu, tak k transportérům norepinefrinu, přičemž enantiomery dextro-methylfenidátu vykazují výraznou afinitu k transportérům norepinefrinu. Methylfenidát může také vykazovat neuroprotektivní účinek proti neurotoxickým účinkům Parkinsonovy choroby a zneužívání metamfetaminu. Methylfenidát užívaný perorálně má biologickou dostupnost 11–52 % s dobou účinku přibližně 1–4 hodiny u přípravků s okamžitým uvolňováním, 3–8 hodin u přípravků s prodlouženým uvolňováním a 8–12 hodin u přípravků s prodlouženým uvolňováním (Concerta). Poločas rozpadu methylfenidátu je 2–3 hodiny, v závislosti na jednotlivci. Maximální plazmatická koncentrace je dosažena přibližně za 2 hodiny.
Parametr v testu je určen k detekci methylfenidátu v moči v koncentraci 300 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování methylfenidátem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování methylfenidátem může způsobit ztrátu chuti k jídlu, bolesti hlavy, závratě a nevolnost a může také způsobit nespavost a bolesti břicha.

6-MONOACETYLMORFIN (6-MAM)
6-monoacetylmorfin (6-MAM) je jedním ze tří aktivních metabolitů heroinu (diacetylmorfinu), dalšími jsou morfin a mnohem méně aktivní 3-acetylmorfin (3-ACM). 6-MAM se v těle rychle vytváří z heroinu a poté se buď metabolizuje na morfin, nebo se vylučuje močí. Jelikož 6-ACM je specifickým metabolitem heroinu, jeho přítomnost v moči potvrzuje, že heroin byl použitým opioidem. To je důležité, protože při imunologickém testu na drogy v moči se obvykle testuje morfin, který je metabolitem řady legálních i nelegálních opiátů/opioidů, jako je kodein, morfin sulfát a heroin. 6-MAM zůstává v moči maximálně 24 hodin, takže vzorek moči musí být odebrán brzy po posledním užití heroinu, ale přítomnost 6-MAM zaručuje, že heroin byl skutečně užit v posledních 24 hodinách. 
Parametr v testu je určen k detekci 6-MAM ve vzorku moči v koncentraci 10 ng/ml a 20 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování heroinem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování heroinem může způsobit akutní a chronické příznaky otravy různých systémů a orgánů, stejně jako řadu srdečních poškození.

MORFIN (MOP)
Termín „opiát“ označuje jakoukoli látku získanou z máku setého, včetně přírodních produktů, jako jsou morfin a kodein, a polosyntetických látek, jako je heroin. Termín „opioid“ je obecnější a označuje jakoukoli látku, která působí na opioidní receptory. Opioidní analgetika tvoří rozsáhlou skupinu látek, které tlumí bolest útlumem centrálního nervového systému. Vysoké dávky morfinu mohou u uživatelů vyvolat vyšší toleranci, fyziologickou závislost a mohou vést k zneužívání této látky. Morfin se vylučuje v nemetabolizované formě a je také hlavním metabolickým produktem kodeinu a heroinu. Morfin je v moči detekovatelný několik dní po podání opiátu.4
Parametr v testu je určen k detekci morfinu ve vzorku moči v koncentraci 300 ng/ml a 2000 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování morfinem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování morfinem může způsobit hypoxický šok, kóma, selhání oběhu, mydriázu a smrt.

OXYKODON (OXY)
Oxycodon, [4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-morfinan-6-on, dihydrohydroxycodeinon], je polosyntetický opioidní agonista odvozený od tebainu, složky opia. Oxycodon je narkotické analgetikum zařazené do seznamu II a je široce používán v klinické medicíně.
Farmakologie oxycodonu je ve všech ohledech podobná farmakologii morfinu, včetně rizika zneužívání a vzniku závislosti. Farmakologické účinky zahrnují analgezii, euforii, pocit uvolnění, respirační depresi, zácpu, zúžení zornic a potlačení kašle. Oxycodon je předepisován k úlevě od středně silné až silné bolesti pod obchodními názvy jako OxyContin® (s řízeným uvolňováním), OxyIR®, OxyFast® (formulace s okamžitým uvolňováním) nebo Percodan® (aspirin) a Percocet® (paracetamol), které jsou v kombinaci s jinými nenarkotickými analgetiky. Behaviorální účinky oxykodonu mohou trvat až 5 hodin. Přípravek s řízeným uvolňováním, OxyContin®, má delší dobu účinku (8–12 hodin).
Parametr v testu je určen k detekci oxykodonu v moči v koncentraci 100 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování oxykodonem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování oxykodonem může způsobit apnoe, oběhové selhání, srdeční zástavu a smrt.

FENCYKLIDIN (PCP)
Fencyklidin, známý také jako PCP nebo Angel Dust, je halucinogen, který byl poprvé uveden na trh jako chirurgické anestetikum v 50. letech 20. století. Byl stažen z trhu, protože pacienti, kterým byl podáván, upadali do deliria a trpěli halucinacemi. Fencyklidin se užívá ve formě prášku, tobolek a tablet. Prášek se šňupe nebo kouří po smíchání s marihuanou nebo rostlinným materiálem. Fencyklidin se nejčastěji podává inhalací, ale lze jej použít i intravenózně, intranazálně a perorálně. Po požití nízkých dávek uživatel myslí a jedná rychle a prožívá výkyvy nálady od euforie po depresi. Sebepoškozující chování je jedním z devastujících účinků fencyklidinu. PCP lze v moči nalézt během 4 až 6 hodin po užití a v moči zůstává po dobu 7 až 14 dnů, v závislosti na faktorech, jako je rychlost metabolismu, věk uživatele, váha, aktivita a strava.5 Fencyklidin se vylučuje močí jako nezměněná látka (4 % až 19 %) a konjugované metabolity (25 % až 30 %).
Parametr v testu je určen k detekci PCP ve vzorku moči v koncentraci 25 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování PCP v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování PCP může způsobit zmatenost, kóma a dokonce smrt.

PREGABALIN (PGB)
Pregabalin je antiepileptikum, nazývané také antikonvulzivum. Působí na chemické látky a nervy v těle, které se podílejí na vzniku záchvatů a některých typů bolesti. Pregabalin se u dospělých používá k léčbě neuropatické bolesti (bolesti způsobené poškozením nervů) vyvolané virem herpesu nebo pásovým oparem (herpes zoster). V případě epilepsie může být použit u pacientů s parciálními záchvaty. Je doporučován jako jeden z řady léků první volby pro léčbu neuropatické bolesti při diabetické neuropatii, postherpetické neuralgii a centrální neuropatické bolesti. Mezi běžné nežádoucí účinky patří ospalost a závratě.  Mezi závažné nežádoucí účinky může patřit zvýšené riziko sebevraždy, agresivní chování a léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky.
Parametr v testu je určen k detekci pregabalinu v moči v koncentraci 1 000 ng/ml a 500 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování pregabalinem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování pregabalinem může způsobit snížené vědomí, depresi, šílenství, vzrušení a podrážděnost, záchvaty a srdeční blokádu.

PROPOXYFEN (PPX)
Propoxyfen (PPX) je mírné narkotické analgetikum, které se vyskytuje v různých farmaceutických přípravcích, obvykle ve formě hydrochloridu nebo napsylátu. Tyto přípravky obvykle obsahují také velké množství paracetamolu, aspirinu nebo kofeinu. Maximální plazmatické koncentrace propoxyfenu se dosahují 1 až 2 hodiny po podání dávky. V případě předávkování mohou koncentrace propoxyfenu v krvi dosáhnout výrazně vyšších úrovní. U člověka se propoxyfen metabolizuje N-demetylací za vzniku norpropoxyfenu. Norpropoxyfen má delší poločas (30 až 36 hodin) než mateřský propoxyfen (6 až 12 hodin). Akumulace norpropoxyfenu pozorovaná při opakovaných dávkách může být z velké části zodpovědná za výslednou toxicitu.
Parametr v testu je určen k detekci propoxyfenu v moči v koncentraci 300 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování propoxyfenem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování propoxyfenem může způsobit respirační depresi, extrémní ospalost a slabost, následované kómatem, mydriázou, lokálními nebo systémovými křečemi, poruchami srdečního vedení, arytmií, plicní edém, dokonce i apnoe a srdeční zástavu.

UR-144
UR-144 je syntetický kanabinoid nové generace, chemicky odlišný od první generace. UR-144 vzniká nahrazením naftalenového kruhu v JWH-018 skupinou tetrachlormethylcyklopropyl. Většina pacientů pociťuje potíže s dýcháním a zrychlený srdeční rytmus, zatímco další vedlejší účinky u uživatelů zahrnují zvracení, bludy, zmatenost, podrážděnost a rozšířené zornice.
Parametr v testu je určen k detekci UR-144 v moči v koncentraci 50 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování UR-144 v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování UR-144 může způsobit příznaky otravy, jako je hypertenze, úzkost, necitlivost, epilepsie a šišlání.   

CARISOPRODOL (SOMA)
Carisoprodol je také známý jako Muscle Tranquility, Callitis, RELA. Jedná se o derivát methylalaninového esteru, který má také sedativní a protiúzkostné účinky a používá se k léčbě akutních svalových křečí a podvrtnutí. Během léčby se vyhýbejte nebezpečným mechanickým operacím.
Parametr v testu je určen k detekci karisoprodolu v moči v koncentraci 1 000 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování karisoprodolem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování karisoprodolem může způsobit ztuhlost, kóma, šok, respirační depresi a dokonce smrt.  

TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA (TCA)
TCA (tricyklická antidepresiva) se běžně používají k léčbě depresivních poruch. TCA se užívají perorálně nebo někdy injekčně. TCA se metabolizují v játrech. Jak TCA, tak jejich metabolity se vylučují močí, většinou ve formě metabolitů, po dobu až deseti dnů.
Parametr v testu je určen k detekci TCA ve vzorku moči v koncentraci 1 000 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování TCA v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování TCA může způsobit závažnou depresi centrálního nervového systému, kardiotoxicitu a anticholinergní účinky.

TRAMADOL (TRA)
Tramadol je kvazinarkotické analgetikum používané k léčbě středně silné až silné bolesti. Jedná se o syntetický analog kodeinu, který však má nízkou vazebnou afinitu k mu-opioidním receptorům. Byl předepisován mimo indikace k léčbě diabetické neuropatie a syndromu neklidných nohou.2 Vysoké dávky tramadolu mohou vyvolat toleranci a fyziologickou závislost a vést k jeho zneužívání. Jak forma Δ (d), tak forma L izomerů jsou kontrolované látky. Přibližně 30 % dávky se vylučuje močí jako nezměněná látka, zatímco 60 % se vylučuje jako metabolity. Hlavními metabolickými cestami se zdají být N- a O-demetylace, glukuronidace nebo sulfatace v játrech.
Parametr v testu je určen k detekci tramadolu v moči v koncentraci 200 ng/ml a 100 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování tramadolem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil následnou léčbu, protože předávkování tramadolem může způsobit poruchy vědomí, v závažných případech kóma a může být doprovázeno záchvaty, přičemž nejčastější jsou generalizované tonicko-klonické záchvaty. Zároveň dojde k narušení činnosti dýchacího a oběhového systému, které se projeví respirační depresí, dokonce i zástavou dýchání, hypotenzí, tachykardií atd. 0 % dávky se vylučuje močí jako nezměněná látka, zatímco 60 % se vylučuje jako metabolity. Hlavními metabolickými cestami se zdají být N- a O-demetylace, glukuronidace nebo sulfatace v játrech.

Zolpidem (ZOL)
Zolpidem (obchodní názvy Ambien, Ambien CR, Intermezzo, Stilnox, Stilnoct, Sublinox, Hypnogen, Zonadin, Sanval a Zolsana) je lék na předpis používaný k léčbě nespavosti a některých poruch mozku.   1Jedná se o krátkodobě působící nebenzodiazepinové hypnotikum ze skupiny imidazopyridinů1, které zesiluje účinek GABA, inhibičního neurotransmiteru, tím, že se váže na GABAA receptory na stejném místě jako benzodiazepiny.2    Působí rychle, obvykle do 15 minut, a má krátký poločas rozpadu, který činí dvě až tři hodiny.
Zolpidem lze detekovat v krvi nebo plazmě za účelem potvrzení diagnózy otravy u hospitalizovaných pacientů, jako důkaz při zatčení za řízení pod vlivem nebo jako pomoc při soudně-lékařském vyšetřování úmrtí.
Parametr v testu je určen k detekci zolpidemu ve vzorku moči při mezní koncentraci 50 ng/ml, aby pomohl při diagnostice předávkování zolpidemem v klinickém/nemocničním prostředí a umožnil řízení následné léčby. Předávkování zolpidemem může způsobit útlum centrálního nervového systému, který se projevuje ospalostí, zmateností, ataxií, stuporem nebo kómatem. V závažných případech může dojít k respirační depresi, hypotenzi, bradykardii a dalším poruchám dýchacího a oběhového systému.
PRINCIP
Testovací proužek One Step Drugs of Abuse Test Dip Card (moč) je rychlý chromatografický imunotest založený na principu kompetitivní vazby. Látky, které mohou být přítomny ve vzorku moči, soutěží s konjugátem látky o vazebná místa na protilátce. 
Během testování vzorek moči stoupá nahoru kapilárním účinkem. Pokud je droga ve vzorku moči přítomna v koncentraci nižší než je mezní hodnota, nenasycuje vazebná místa specifické protilátky. Protilátka pak reaguje s konjugátem drogy a bílkoviny a v oblasti testovací čáry se objeví viditelná barevná čára. Přítomnost drogy v koncentraci vyšší než je mezní hodnota nasytí všechna vazebná místa protilátky. Proto se v oblasti testovací čáry barevná čára nevytvoří.
Vzorek moči pozitivní na léčivo nevytvoří barevnou čáru v oblasti testovací čáry z důvodu konkurence léčiva, zatímco vzorek moči negativní na léčivo vytvoří čáru v oblasti testovací čáry z důvodu absence konkurence léčiva. Jako procesní kontrola se v oblasti kontrolní čáry vždy objeví barevná čára, která indikuje, že byl přidán správný objem vzorku a došlo k nasáknutí membrány.
REAGENTY
Každá testovací čára na testovací kartě obsahuje částice spojené s myší monoklonální protilátkou a odpovídající konjugáty drogy a bílkoviny. V každé kontrolní čáře je použita kozí protilátka.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
· Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro.
· Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
· Testovací proužek by měl zůstat v uzavřeném obalu až do použití.
· Všechny vzorky je třeba považovat za potenciálně nebezpečné a zacházet s nimi stejně jako s infekčními agens.
· Použitou testovací kartu je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy.
· Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
SKLADOVÁNÍ A STABILITA
Skladujte v uzavřeném obalu při pokojové teplotě nebo v chladničce (2–30 °C). Testovací kartička je stabilní po dobu platnosti uvedenou na uzavřeném obalu. Testovací kartička musí zůstat v uzavřeném obalu až do použití. Chraňte před přímým slunečním zářením, vlhkostí a teplem. NEZMRAZUJTE. Nepoužívejte po uplynutí doby platnosti.
ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU
Analýza moči
Vzorek moči musí být odebrán do čisté a suché nádobky. Lze použít moč odebranou v kteroukoli denní dobu. Vzorky moči vykazující viditelné sraženiny by měly být odstředěny, filtrovány nebo ponechány usadit, aby se získal čirý supernatant pro testování.
Skladování vzorků
Vzorky moči lze před testováním skladovat při teplotě 2–8 °C po dobu až 48 hodin. Pro delší skladování lze vzorky zmrazit a skladovat při teplotě pod -20 °C. Zmrazené vzorky je třeba před testováním rozmrazit a dobře promíchat.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]MATERIÁLY
Dodané materiály
· 25 zapečetěných sáčků, z nichž každý obsahuje testovací proužek a vysoušedlo
· 1 příbalová informace
Potřebné, ale nedodávané materiály
· Nádoba na odběr vzorků
· Časomíra
NÁVOD K POUŽITÍ
Před provedením testu nechte testovací proužek, vzorek moči a/nebo kontrolní vzorky ohřát na pokojovou teplotu (15–30 °C).
1) Vyjměte testovací zařízení z fóliového obalu.
2) Sejměte krytku z testovacího zařízení. Označte zařízení identifikací pacienta nebo kontroly.
3) Ponořte absorpční špičku do vzorku moči na 10–15 sekund. Vzorek moči by se neměl dotýkat plastového zařízení.
4) Nasaďte krytku zpět na absorpční špičku a položte zařízení naplocho na čistý neabsorpční povrch.
5) Výsledky odečtěte po 5 minutách.
NEVYHODNOCUJTE VÝSLEDEK PO 10 MINUTÁCH. 

VÝKLAD VÝSLEDKŮ

NEGATIVNÍ:* Objeví se dvě čárky. Jedna červená čárka by měla být v kontrolní oblasti (C) a další zřetelná červená nebo růžová čárka by měla být v testovací oblasti (/T). Tento negativní výsledek znamená, že koncentrace drogy je pod detekovatelnou úrovní.
*POZNÁMKA: Odstín červené barvy v testovací oblasti (T) se může lišit, ale výsledek by měl být považován za negativní, i když je čára jen slabě růžová.
POZITIVNÍ: V kontrolní oblasti (C) se objeví jedna červená čárka. V testovací oblasti (T) se neobjeví žádná čárka. Tento pozitivní výsledek znamená, že koncentrace drogy je nad detekovatelnou úrovní.
NEPLATNÝ: Kontrolní čára se neobjeví. Nejpravděpodobnějšími důvody pro neobjevení se kontrolní čáry jsou nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné postupy. Zkontrolujte postup a opakujte test s použitím nové testovací kazety. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte používat danou šarži a kontaktujte výrobce.
KONTROLA KVALITY
Součástí testu je kontrola postupu. Barevná čára, která se objeví v oblasti kontrolní čáry (C), se považuje za interní kontrolu postupu. Potvrzuje dostatečný objem vzorku, adekvátní savost membrány a správnou techniku provedení. 
Kontrolní standardy nejsou součástí této soupravy; doporučuje se však testovat pozitivní a negativní kontroly jako součást správné laboratorní praxe, aby se potvrdil postup testu a ověřila správná funkčnost testu.
OMEZENÍ
1. Testovací proužek One Step Drugs of Abuse Test Dip Card (moč) poskytuje pouze kvalitativní, předběžný analytický výsledek. K získání potvrzeného výsledku je nutné použít sekundární analytickou metodu. Preferovanou potvrzovací metodou je plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS).
2. Existuje možnost, že technické nebo procedurální chyby, stejně jako jiné rušivé látky ve vzorku moči, mohou způsobit chybné výsledky.
3. Přísady, jako je bělidlo a/nebo kamenec, v močových vzorcích mohou způsobit chybné výsledky bez ohledu na použitou analytickou metodu. Pokud existuje podezření na falšování, měl by být test opakován s jiným močovým vzorkem.
4. Pozitivní výsledek neindikuje hladinu ani intoxikaci, cestu podání ani koncentraci v moči.
5. Negativní výsledek nemusí nutně znamenat, že moč neobsahuje drogy. Negativní výsledek může být zaznamenán i v případě, že je droga přítomna, ale její koncentrace je nižší než mezní hodnota testu.
6. Test nerozlišuje mezi drogami a některými léky.
7. Pozitivní výsledek může být způsoben určitými potravinami nebo doplňky stravy.
VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY
[bookmark: OLE_LINK5]Přesnost
[bookmark: OLE_LINK6]Bylo analyzováno 80 klinických vzorků moči pomocí GC-MS a pomocí testovacího proužku One Step Multi-Drug Screen Test Dip Card (moč). Každý test provedli tři operátoři. Vzorky byly rozděleny podle koncentrace do pěti kategorií: bez drog, méně než polovina mezní hodnoty, téměř negativní, téměř pozitivní a vysoce pozitivní. Výsledky byly následující:
	Vzorek
	ACE
	AMP
	AMP 500
	AMP 300
	BAR
	BAR 200
	BUP

	Pozitivní
	94,2 %
	91,7 %
	95,8 %
	96,7 %
	92,5 %
	94,2 %
	93,3 %

	Záporné
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	Celkem
	97,1 %
	95,8 %
	97,9 %
	98,3 %
	96,3 %
	97,1 %
	96,7 %



	Vzorek
	BZO
	BZO 200
	COC
	COC 150
	COT
	CLO
	MDMA

	Pozitivní
	91,7 %
	92,5 %
	96,7 %
	95,0 %
	92,5 %
	93,3 %
	95,0 %

	Záporné
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	Celkem
	95,8 %
	96,3 %
	98,3 %
	97,5 %
	96,3 %
	96,7 %
	97,5 %



	Vzorek
	MDMA 2000
	ETG
	ETG 300
	FEN
	FEN 200
	FEN 20
	FEN 10

	Pozitivní
	95,8 %
	95,0 %
	95,8
	97,5 %
	95,8 %
	97,5 %
	93,3 %

	Záporné
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	Celkem
	97,9 %
	97,5 %
	97,9 %
	98,8 %
	97,9 %
	98,8 %
	96,7 %



	Vzorek
	GAB
	HCD
	HMO
	K2
	K2 25
	K3
	KET

	Pozitivní
	91,7 %
	96,3 %
	95,8 %
	93,3 %
	95,8 %
	99,2 %
	95 %

	Záporné
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	Celkem
	95,8 %
	98,2 %
	97,9 %
	96,7 %
	97,9 %
	99,6 %
	97,5 %



	Vzorek
	KET 100
	KRA
	LSD
	THC
	THC 25
	EDDP
	EDDP 100

	Pozitivní
	91,7 %
	94,2 %
	91,7 %
	95,8 %
	94,2 %
	94,2 %
	93,3 %

	Záporné
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	Celkem
	95,8 %
	97,1 %
	95,8 %
	97,9 %
	97,1 %
	97,1 %
	96,7 %



	Vzorek
	MTD
	MTD 200
	MET
	MET 500
	MET 300
	MQL
	MTC

	Pozitivní
	95,0 %
	94,2 %
	95 %
	95,8 %
	95,8 %
	91,7 %
	95,8 %

	Záporné
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	Celkem
	97,5 %
	97,1 %
	97,5 %
	97,9 %
	97,9 %
	95,8 %
	97,9 %



	Vzorek
	MDPV
	MPD
	6-MAM
	6-MAM 20
	MOP
	OPI
	OXY

	Pozitivní
	94,2 %
	98,3 %
	93,3 %
	94,5 %
	95,8 %
	88,3 %
	93,3 %

	Záporné
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	Celkem
	97,1 %
	99,2 %
	96,7 %
	97,3 %
	97,9 %
	94,2 %
	96,7 %



	Vzorek
	PCP
	PGB
	PGB 500
	PPX
	UR-144
	SOMA
	TRA

	Pozitivní
	91,7 %
	94,2 %
	96,2 %
	95,0 %
	94,2 %
	95,0 %
	95,8 %

	Záporné
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	Celkem
	95,8 %
	97,1 %
	98,1 %
	97,5 %
	97,1 %
	97,5 %
	97,9 %



	Vzorek
	TRA 200
	TCA
	ZOL

	Pozitivní
	93,3 %
	95,0 %
	95,0 %

	Negativní
	100 %
	100 %
	100 %

	Celkem
	96,7 %
	97,5 %
	97,5 %


Analytická citlivost
Celkem 150 vzorků, rovnoměrně rozdělených v koncentracích -50 % mezní hodnoty; -25 % mezní hodnoty; mezní hodnota; +25 % mezní hodnoty; +50 % mezní hodnoty, bylo testováno pomocí tří různých šarží každé testovací kartičky třemi různými operátory. Všechny výsledky byly pozitivní při a nad +25 % cut-off a všechny negativní při a pod -25 % cut-off pro acetaminofen, amfetamin, barbituráty, buprenorfin, benzodiazepiny, kokain, kotinin, klonazepam, extázi, ethylglukuronid, fentanyl, gabapentin, hydrokodonu, hydromorfonu, syntetického kanabinoidu K2, K3 (AB-Pinaca), ketaminu, kratomu, diethylamidu kyseliny lysergové, marihuany, EDDP, metadonu, metamfetaminu, metakvalonu, metkatinonu, methylendioxypyrovaleron, methylfenidát, 6-monoacetylmorfin, morfin, oxykodon, fencyklidin, pregabalin, propoxyfen, UR-144, karisoprodol, tramadol, tricyklická antidepresiva, zolpidem.
Hodnota prahová pro testovací proužek je ověřena.
Analytická specificita
Následující tabulka uvádí sloučeniny, které jsou pozitivně detekovány v moči pomocí testovacího proužku One Step Drugs of Abuse Test Dip Card (moč) po 5 minutách.
	Látka
	Koncentrace (ng/ml)

	ACETAMINOFEN (ACE)
	

	Acetaminofen
	5 000

	
	

	AMFETAMIN (AMP)
	

	D-amfetamin
	1 000

	D,L-amfetamin (amfetamin sulfát)
	1 000

	Fentermin
	1 250

	(+/-)-4-hydroxyamfetamin HCL
	600

	L-amfetamin
	20 000

	3,4-methylendioxyamfetamin HCl (MDA)
	1 500

	d-metamfetamin
	>100 000

	1-metamfetamin
	>100 000

	efedrin
	>100 000

	3,4-methylendioxyethylamfetamin (MDE)
	>100 000

	3,4-methylendioxy-metamfetamin (MDMA)
	>100 000

	
	

	AMFETAMIN (AMP 500)
	

	D-amfetamin
	500

	D,L-amfetamin
	750

	L-amfetamin
	16 000

	Fentermin
	650

	(+/-)-Methylendioxyamfetamin (MDA)
	800

	d-metamfetamin
	>100 000

	1-metamfetamin
	>100 000

	efedrin
	>100 000

	3,4-methylendioxyethylamfetamin (MDE)
	>100 000

	3,4-methylendioxy-metamfetamin (MDMA)
	>100 000

	
	

	AMFETAMIN (AMP 300)
	

	D-amfetamin
	300

	D,L-amfetamin
	450

	L-amfetamin
	9 000

	Fentermin
	450

	(+/-)-methylendioxyamfetamin (MDA)
	600

	
	

	BARBITURÁTY (BAR)
	

	Sekobarbital
	300

	Amobarbital
	300

	Alfenal
	750

	Aprobarbital
	250

	Butabarbital
	2 500

	Butethal
	2 500

	Cyklo-pentobarbital
	500

	Pentobarbital
	2 500

	Fenobarbital
	25 000

	
	

	BARBITURATY (BAR 200)
	

	Sekobarbital
	200

	Amobarbital
	200

	Alfenal
	500

	Aprobarbital
	200

	Butabarbital
	2 000

	Butethal
	2 000

	Butalbital
	2 000

	cyklopentobarbital
	300

	Pentobarbital
	2 000

	
	

	BUPRENORFIN (BUP)
	

	Buprenorfin
	10

	Norbuprenorfin
	20

	
	

	BENZODIAZEPINY (BZO)
	

	Alprazolam
	200

	Bromazepam
	1 560

	Chlordiazepoxid HCL
	1 560

	Clobazam
	100

	Klonazepam
	780

	Klorazepát draselný
	200

	Delorazepam
	1 560

	Desalkylflurazepam
	400

	Diazepam
	200

	Estazolam
	2 500

	Flunitrazepam
	400

	a-Hydroxyalprazolam
	1 260

	( ) Lorazepam
	1 560

	RS-lorazepamglukuronid
	160

	Midazolam
	12 500

	Nitrazepam
	100

	Norchlordiazepoxid
	200

	Nordiazepam
	400

	Oxazepam
	300

	Temazepam
	100

	Triazolam
	2 500

	
	

	BENZODIAZEPINY (BZO 200)
	

	Alprazolam
	200

	Bromazepam
	1 000

	Chlordiazepoxid HCL
	1 000

	Clobazam
	80

	Klonazepam
	500

	Klorazepát draselný
	100

	Delorazepam
	1 000

	Desalkylflurazepam
	300

	Diazepam
	100

	Estazolam
	2 000

	Flunitrazepam
	300

	a-Hydroxyalprazolam
	840

	( ) Lorazepam
	1 000

	RS-lorazepamglukuronid
	100

	Midazolam
	10 000

	Nitrazepam
	100

	Norchlordiazepoxid
	100

	Nordiazepam
	300

	Oxazepam
	200

	Temazepam
	800

	Triazolam
	2 000

	
	

	KOKAIN (COC)
	

	Benzoylecogonin
	300

	Kokaethylen
	300

	Kokain HCl
	300

	
	

	KOKAIN (COC 150)
	

	Benzoylecogonin
	150

	Kokaethylen
	2 500

	Kokain
	500

	Ekgonin 
	12 500

	Methylester ekgoninu
	50 000

	
	

	KOTININ (COT)
	

	Kotin
	200

	Nikotin
	6 250

	
	

	KLONAZEPAM (CLO)
	

	7-aminoklonazepam
	500

	
	

	EXTAZIE (MDMA) 
	

	D,L-3,4-methylendioxymetamfetamin (MDMA)
	500

	3,4-methylendioxyamfetamin HCl (MDA)
	3 000

	3,4-methylendioxyethylamfetamin (MDEA)
	300

	d-metamfetamin
	2 500

	d-amfetamin
	>100 000

	l-amfetamin
	>100 000

	L-metamfetamin
	>100 000

	
	

	ECSTASY (MDMA 2 000)
	

	3,4-methylendioxyamfetamin HCl (MDA)
	12 000

	3,4-methylendioxyethylamfetamin (MDEA)
	1 200

	L-metamfetamin
	50 000

	(±)-MDMA
	8 000

	D-metamfetamin
	>400 000

	D-amfetamin
	>400 000

	L-amfetamin
	>400 000

	
	

	ETHYLGLUKURONID (EtG 500)
	

	Ethyl-β-D-glukuronid
	500

	Etyl-β-D-glukuronid-D5
	500

	
	

	ETHYLGLUKURONID (EtG 300)
	

	Etyl-β-D-glukuronid
	300

	Etyl-β-D-glukuronid-D5
	300

	
	

	FENTANYL (FEN)
	

	Norfentanyl
	20

	Fentanyl
	300

	
	

	FENTANYL (FEN 200)
	

	Norfentanyl
	15

	Fentanyl
	200

	Sufentanyl 
	50 000

	Fenfluramin 
	50 000

	
	

	FENTANYL (FEN 20)
	

	Norfentanyl
	20

	Fentanyl
	300

	
	

	FENTANYL (FEN 10)
	

	Norfentanyl
	10

	Fentanyl
	150

	
	

	GABAPENTIN (GAB)
	

	Gabapentin
	1 000

	Pregabalin
	40 000

	Ibuprofen
	4 500

	Triazolam
	30 000

	Bilirubin
	50 000

	Diflunisal
	10 000

	
	

	HYDROKODON (HCD)
	

	Dihydrokodein HCL
	312,5

	Ethylmorfin
	10 000

	Hydrokodon
	10

	Hydromorfon
	2 500

	Levorfanol
	10 000

	Oxymorfon-D3
	10 000

	Kodein
	2 500

	Heroin Hydromorfon
	>100 000

	Oxymorfon
	>100 000

	6-acetylmorfin
	>100 000

	Nalorfin
	>100 000

	Norcodein
	50 000

	Morfin
	100 000

	
	

	HYDROMORFON (HMO)
	

	Hydromorfon
	300

	Ranitidin
	50 000

	Gatifloxacin
	6 250

	Prokain
	25 000

	Morfin
	12 500

	Kotein fosfát
	12 500

	Heroin
	3 125

	Hydrochlorid naloxonu 
	80 000

	Hydrochlorid naltrexonu 
	781

	Dihydrokodein HCL
	1 526

	Hydrokodon
	195

	Levorfanol
	50 000

	Oxymorfon-D3
	97,65

	Kodein
	6 250

	Heroin Hydromorfon
	6 250

	Oxymorfon
	24,4

	6-acetylmorfin
	50 000

	LAAM HCl
	50 000

	
	

	K2 (SYNTETICKÝ KANABINOID)
	

	JWH-018 Metabolit kyseliny 5-pentanové
	50

	Metabolit JWH-018 5-hydroxypentyl
	500

	Metabolit 4-hydroxypentyl JWH-018
	400

	Roztok metabolitu N-(4-hydroxypentyl) JWH-018 
	5 000

	JWH-019 5-hydroxyhexylmetabolit
	<10 000

	JWH-019 6-hydroxyhexyl
	5 000

	JWH-073 metabolit kyseliny 4-butanové
	50

	JWH-073 metabolit 4-hydroxybutyl
	500

	JWH-210 roztok metabolitu 5-hydroxypentyl
	<10 000

	JWH-122 roztok metabolitu 5-hydroxypentyl
	<10 000

	Roztok směsi kanabinoidů Spice 3
	<10 000

	Roztok metabolitu JWH-122 4-hydroxypentyl
	<10 000

	Roztok metabolitu JWH-122 4-hydroxypentyl-D5
	<10 000

	Metabolit JWH-019 5-hydroxyhexyl
	<10 000

	JWH-018 N-(4-hydroxypentyl) metabolit, roztok
	<10 000

	JWH-073 roztok metabolitu N-(3-hydroxybutyl)
	<10 000

	
	

	K2 (SYNTETICKÝ KANABINOID) 25 ng/ml
	

	JWH-018 metabolit kyseliny 5-pentanové
	25

	JWH-018 metabolit 5-hydroxypentyl
	250

	Metabolit 4-hydroxypentyl JWH-018
	200

	Roztok metabolitu N-(4-hydroxypentyl) JWH-018 
	2 500

	JWH-019 5-hydroxyhexylmetabolit
	<10 000

	JWH-019 6-hydroxyhexyl
	2 500

	JWH-073 metabolit kyseliny 4-butanové
	25

	JWH-073 metabolit 4-hydroxybutyl
	250

	JWH-210 roztok metabolitu 5-hydroxypentyl
	<10 000

	JWH-122 roztok metabolitu 5-hydroxypentyl
	<10 000

	Směs kanabinoidů Spice 3, roztok
	<10 000

	Roztok metabolitu JWH-122 4-hydroxypentyl
	<10 000

	Roztok metabolitu JWH-122 4-hydroxypentyl-D5
	<10 000

	Metabolit JWH-019 5-hydroxyhexyl
	<10 000

	JWH-018 N-(4-hydroxypentyl) metabolit, roztok
	<10 000

	JWH-073 roztok metabolitu N-(3-hydroxybutyl)
	<10 000

	
	

	K3 (AB-PINACA)
	

	AB-PINACA 5-hydroxypentyl
	10

	AB-PINACA 4-hydroxypentylový metabolit
	10

	AB-PINACA
	10

	AB-FUPINACA
	100

	
	

	KETAMIN (KET)
	

	Ketamin
	1 000

	Norketamin
	3 000

	Methoxyamfetamin
	12 500

	Prometazin
	25 000

	4-hydroxyfenylcyklohexylpiperidin
	50 000

	
	

	KETAMIN (KET 100)
	

	Ketamin
	100

	Norketamin
	100

	Methoxyamfetamin
	1 250

	Prometazin
	2 500

	4-hydroxyfenylcyklohexylpiperidin
	5 000

	
	

	KRATOM (KRA)
	

	Mitragynin
	250

	Metabolit mitragyninu
	250

	7-Hydroxymitragynin
	600

	Bilirubin
	100 000

	11-Hydroxy-Δ9 -tetrahydrokanabinol
	80 000

	
	

	DIETHYLAMID KYSELINY LYSERGOVÉ (LSD)
	

	D-lysergová kyselina diethylamid
	20

	Fentanyl
	75

	Norfentanyl
	300

	
	

	MARIHUANA (THC)
	

	Delta-9-tetrahydrokanabinol
	50 000

	11-nor-delta-9-THC-karboxyglukuronid
	75

	(-)-11-nor-9-karboxy-delta-9-THC
	75

	11-nor-Δ9 -tetrahydrokanabinol
	50

	11-Hydroxy-Δ9 -tetrahydrokanabinol
	5 000

	11-Nor-Δ8 -tetrahydrokanabinol
	50

	Δ8 -THC-COOH
	50 000

	
	

	MARIHUANA (THC 25)
	

	Delta-9-tetrahydrokanabinol
	25 000

	11-nor-delta-9-THC-karboxyglukuronid
	37,5

	(-)-11-nor-9-karboxy-delta-9-THC
	37,5

	11-nor-Δ9 -tetrahydrokanabinol
	25

	11-Hydroxy-Δ9 -tetrahydrokanabinol
	2 500

	11-Nor-Δ8 -tetrahydrokanabinol
	25

	Δ8 -THC-COOH
	25 000

	
	

	METABOLITY METADONU (EDDP)
	

	EDDP
	300

	Disopyramid
	50 000

	Metadon
	>100 000

	EMDP
	500

	
	

	METABOLITY METADONU (EDDP 100)
	

	EDDP
	100

	Disopyramid
	20 000

	Metadon
	>100 000

	EMDP
	200

	
	

	METADON (MTD)
	

	Metadon
	300

	Doxylamin
	5 000

	
	

	METADON (MTD 200)
	

	(±)-metadon
	200

	Doxylamin
	>65 000

	EDDP perchlorát
	>65 000

	EMDP
	>65 000

	LAAM HCl
	>65 000

	Alfa-metadol
	>65 000

	
	

	METAMFETAMIN (mAMP)
	

	D-metamfetamin
	1 000

	(+/-) 3,4-methylendioxy-n-ethylamfetamin (MDEA)
	20 000

	Prokain (Novokain)
	60 000

	Trimethobenzamid
	20 000

	Metamfetamin
	1 000

	Ranitidin (Zantac)
	50 000

	(+/-) 3,4-methylendioxymetamfetamin (MDMA)
	2 500

	Chlorochin
	50 000

	Efedrin
	100 000

	Fenfluramin
	50 000

	p-Hydroxymetamfetamin
	10 000

	
	

	METAMFETAMIN (MET 500)
	

	p-hydroxymetamfetamin
	15 000

	l-metamfetamin
	4 000

	Mefentermin
	25 000

	d,l-amfetamin
	75 000

	(1R,2S)-(-)-Efedrin
	50 000

	β-fenylethylamin
	75 000

	d-metamfetamin
	500

	3,4-methylendioxymetamfetamin (MDMA)
	1 000

	d-amfetamin
	50 000

	Chlorochin
	12 500

	(+/-) 3,4-methylendioxy-n-ethylamfetamin (MDEA)
	20 000

	Prokain (Novokain)
	50 000

	Trimetobenzamid
	20 000

	Ranitidin (Zantac)
	50 000

	Fenfluramin
	50 000

	
	

	METAMFETAMIN (MET 300)
	

	p-Hydroxymetamfetamin
	10 000

	l-metamfetamin
	3 000

	Mefentermin
	15 000

	d,l-amfetamin
	50 000

	(1R,2S)-(-)-Efedrin
	50 000

	β-fenylethylamin
	50 000

	d-metamfetamin
	300

	3,4-methylendioxymetamfetamin (MDMA)
	1 000

	d-amfetamin
	30 000

	Chlorochin
	7 500

	(+/-) 3,4-methylendioxy-n-ethylamfetamin (MDEA)
	12 000

	Prokain (Novokain)
	30 000

	Trimetobenzamid
	12 000

	Ranitidin (Zantac)
	30 000

	Fenfluramin
	30 000

	
	

	METHAQUALON (MQL)
	

	Metakvalon
	300

	
	

	METHKATINON (MTC)
	

	Metkatinon
	300

	Ranitidin
	50 000

	Hydrochlorid prokainu
	2 000

	Hydrochlorid 4-methylethkatinonu
	1 000

	Butylon HCl
	100

	Etylon
	1 000

	R(+)-metkatinon
	10 000

	S(-)-metkatinon
	300

	(±)-MDMA
	12 000

	(+/-) 3,4-methylendioxy-n-ethylamfetamin (MDEA)
	20 000

	Hydrochlorid trimethobenzamidu
	50 000

	Kokain HCl
	>100 000

	p-hydroxymetamfetamin
	65 000

	D,L-metamfetamin
	15 000

	Hydrochlorid metylonu
	80

	Mefedron
	20

	Methedron
	20

	Klonidin
	50 000

	Tetrahydrozolin
	30 000

	S(+)-metamfetamin
	4 000

	
	

	METHYLENEDIOXYPYROVALERON (MDPV)
	

	3,4-methylendioxypyrovaleron
	1 000

	Ethylon HCl
	1 200

	Methylon
	50 000

	Pyrovaleron
	50 000

	
	

	METYLFENIDÁT (MPD)
	

	Methylfenidát
	300

	
	

	6-monoacetylmorfin (6-MAM)
	

	6-monoacetylmorfin
	10

	Morfin
	>500 000

	Kodein
	>600 000

	Dextrometorfan
	>100 000

	Dihydrokodein
	>100 000

	Heroin HCl
	250

	Hydrokodon
	>100 000

	Hydromorfon
	>100 000

	Imipramin
	>100 000

	Levorfanol
	>10 000

	Normeperidin
	>10 000

	Normorfin
	>100 000

	Nalorfin
	>100 000

	Naloxon
	>100 000

	Naltrexon
	>100 000

	Norcodein
	>100 000

	Oxycodon
	>100 000

	Oxymorfon
	>100 000

	
	

	6-monoacetylmorfin (6-MAM 20)
	

	6-monoacetylmorfin
	20

	Morfin
	>1 000 000

	Kodein
	>1 200 000

	Dextrometorfan
	>200 000

	Dihydrokodein
	>200 000

	Heroin HCl
	500

	Hydrokodon
	>200 000

	Hydromorfon
	>200 000

	Imipramin
	>200 000

	Levorfanol
	>20 000

	Normeperidin
	>20 000

	Normorfin
	>200 000

	Nalorfin
	>200 000

	Naloxon
	>200 000

	Naltrexon
	>200 000

	Norcodein
	>200 000

	Oxycodon
	>200 000

	Oxymorfon
	>200 000

	
	

	MORFIN (MOP)
	

	Morfin
	300

	O6-Acetylmorfin
	400

	Kodein
	300

	Ethylmorfin
	100

	Heroin
	600

	Hydromorfon
	5 000

	Hydrokodon
	10 000

	Levorfanol
	1 500

	Oxycodon
	30 000

	Prokain
	15 000

	Teabin
	6 240

	
	

	MORFIN (OPI, MOP2000)
	

	Morfium
	2 000

	O6-Acetylmorfin
	2 500

	Kodein
	1 000

	Ethylmorfin
	250

	Heroin
	5 000

	Hydromorfon
	2 500

	Hydrokodon
	5 000

	Oxycodon
	75 000

	Teabin
	13 000

	
	

	OXYKODON (OXY)
	

	Hydrochlorid naloxonu
	10 000

	Hydrochlorid naltrexonu
	50 000

	Oxycodon
	100

	Hydrokodon
	5 000

	Hydromorfon
	25 000

	Oxymorfon-D3
	5 000

	Oxymorfon
	200

	N-benzylisopropylamin
	2 500

	
	

	FENCYKLIDIN (PCP)
	

	Fencyklidin
	25

	4-hydroxyfencyklidin
	90

	
	

	PREGABALIN (PGB)
	

	Pregabalin (PGB)
	1 000

	
	

	PREGABALIN (PGB 500)
	

	Pregabalin (PGB)
	500

	
	

	PROPOXYFEN (PPX)
	

	Norpropoxyfen
	300

	d-propoxyfen
	300

	
	

	UR-144
	

	UR-144 5-pentanová	
	50

	UR-144 4-hydroxypentylový metabolit
	1 000

	UR-144 5-hydroxypentylový metabolit-D5 (indol-D5)	
	500

	UR-144 metabolit kyseliny 5-pentanové 
	50

	UR-144 5-hydroxypentylový metabolit	
	500

	UR-144 metabolit kyseliny 5-pentanové-D5 (indol-D5)	
	50

	
	

	CARISOPRODOL (SOMA)
	

	Carisoprodol
	1 000

	
	

	TRAMADOL (TRA)
	

	Tramadol
	200

	N-desmethyl-tramadol
	500

	O-desmethyl-tramadol
	20 000

	
	

	TRAMADOL (TRA 100)
	

	Tramadol
	100

	N-desmethyl-tramadol
	250

	O-desmethyl-tramadol
	10 000

	
	

	TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA (TCA)
	

	Nortriptylin
	1 000

	Amitriptylin
	1 500

	Klomipramin
	50 000

	Desipramin
	5 000

	Doxepin
	10 000

	Imipramin
	10 000

	Maprotilin
	100 000

	Nordoxepin
	10 000

	Promazin
	50 000

	Prometazin
	2 500

	Trimipramin
	50 000

	Hydrochlorid cyklobenzaprinu
	5 000

	Norclomipramin
	50 000

	
	

	ZOLPIDEM (ZOL)
	

	Zolpidem
	50



Přesnost
Tato studie se provádí 2krát denně a trvá 25 dní pro každý formát se třemi šaržemi. Studie se účastní tři operátoři, kteří neznají systém číslování vzorků. Každý z těchto 3 operátorů testuje 2 alikvoty v každé koncentraci pro každou šarži denně (2krát denně). Každý operátor provedl celkem 50 stanovení v každé koncentraci. Výsledky jsou uvedeny níže:

	Koncentrace léčiva 
(Rozmezí cut-off)
	ACE
	AMP
	AMP 500
	AMP 300
	BAR
	BAR 200
	BUP
	BZO

	
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+

	0 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-75 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-50 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-25 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	Hranice
	24
	26
	20
	30
	20
	30
	22
	28
	23
	27
	23
	27
	28
	22
	18
	32

	+25 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+50 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+75 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+100 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50



	Koncentrace léčiva 
(Rozmezí pro vyřazení)
	BZO 200
	COC
	COC150
	COT
	CLO
	MDMA
	MDMA 2 000
	ETG

	
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+

	0 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-75 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-50 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-25 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	44
	6

	Hranice
	24
	26
	20
	30
	24
	26
	20
	30
	23
	27
	24
	26
	25
	25
	23
	27

	+25 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	8
	42

	+50 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+75 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+100 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50



	Koncentrace léčiva 
(Rozmezí cut-off)
	ETG 300
	FEN
	FEN 200
	FEN 20
	FEN 10
	GAB
	HCD
	HMO

	
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+

	0 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-75 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-50 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-25 % Mezní hodnota
	42
	8
	50
	0
	46
	4
	50
	0
	50
	0
	48
	2
	50
	0
	50
	0

	Hranice
	23
	27
	22
	28
	22
	28
	22
	28
	25
	25
	22
	28
	24
	26
	23
	27

	+25 % Mezní hodnota
	4
	46
	0
	50
	3
	47
	0
	50
	0
	50
	5
	45
	1
	49
	5
	45

	+50 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+75 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+100 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50



	Koncentrace léčiva 
(Rozmezí pro stanovení)
	K2
	K2 25
	K3
	KET
	KET 100
	KRA
	LSD
	THC

	
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+

	0 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-75 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-50 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-25 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	48
	2
	45
	5
	44
	6
	45
	5
	44
	6
	50
	0

	Hranice
	18
	32
	22
	28
	23
	27
	26
	24
	30
	20
	22
	28
	21
	29
	20
	30

	+25 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	3
	47
	6
	44
	3
	47
	4
	46
	5
	45
	0
	50

	+50 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+75 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+100 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50



	Koncentrace léčiva 
(Hranice)
	THC 25
	EDDP
	EDDP 100
	MTD
	MTD 200
	MET
	MET 500
	MET 300

	
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+

	0 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-75 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-50 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-25 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	41
	9
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	Hranice
	23
	27
	21
	29
	30
	20
	28
	22
	28
	22
	24
	26
	25
	25
	25
	25

	+25 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	3
	47
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+50 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+75 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+100 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50



	Koncentrace léčiva 
(Rozmezí cut-off)
	MQL
	MTC
	MDPV
	MPD
	6-MAM
	6-MAM20
	MOP
	OPI

	
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+

	0 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-75 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-50 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-25 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	48
	2
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	Hranice
	24
	26
	27
	23
	24
	26
	23
	27
	23
	27
	24
	26
	22
	28
	22
	28

	+25 % Mezní hodnota
	6
	44
	0
	50
	7
	43
	0
	50
	5
	45
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+50 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+75 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+100 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50



	Koncentrace léčiva 
(Rozmezí pro vyřazení)
	OXY
	PCP
	PGB
	PGB 500
	PPX
	UR-144
	SOMA
	TRA

	
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+

	0 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-75 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-50 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-25 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	47
	3

	Hranice
	24
	26
	22
	28
	24
	26
	23
	27
	26
	24
	27
	23
	26
	24
	25
	25

	+25 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	1
	49

	+50 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+75 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+100 % mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50
	0
	50



	Koncentrace léčiva 
(Rozmezí cut-off)
	TRA 100
	TCA
	ZOL

	
	-
	+
	-
	+
	-
	+

	0 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-75 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-50 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	-25 % Mezní hodnota
	50
	0
	50
	0
	50
	0

	Hranice
	22
	28
	22
	28
	24
	26

	+25 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+50 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+75 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50

	+100 % Mezní hodnota
	0
	50
	0
	50
	0
	50


Vliv specifické hmotnosti moči
Dvanáct (12) vzorků moči s normální, vysokou a nízkou specifickou hmotností v rozmezí od 1,000 do 1,035 bylo obohaceno o drogy v koncentracích o 50 % nižších, resp. o 50 % vyšších než jsou mezní hodnoty. Testovací proužek One Step Drugs of Abuse Test Dip Card (moč) byl testován dvakrát s použitím vzorků moči bez drog a obohacených vzorků moči. Výsledky ukazují, že různé rozsahy specifické hmotnosti moči nemají vliv na výsledky testu.
Vliv pH moči
pH alikvotní části negativního močového vzorku se upraví v rozmezí 4,00 až 9,00 v krocích po 1 jednotce pH a obohatí se o cílovou drogu v množství o 50 % nižším a o 50 % vyšším než jsou mezní hodnoty. Obohacená moč s upraveným pH byla testována pomocí testovacího proužku One Step Multi-Drug Screen Test Dip Card (moč). Výsledky ukazují, že různé rozsahy pH nemají vliv na výkonnost testu.
Interferenční sloučeniny
Byla provedena studie s cílem určit látky, které mohou test rušit, a to buď v moči bez obsahu drog, nebo v moči obsahující acetaminofen, amfetamin, barbituráty, buprenorfin, benzodiazepiny, kokain, kotinin, klonazepam, extázi, ethylglukuronid, fentanyl, gabapentin, hydrokodonu, hydromorfonu, syntetického kanabinoidu K2, K3 (AB-Pinaca), ketaminu, kratomu, diethylamidu kyseliny lysergové, marihuany, EDDP, metadonu, metamfetaminu, metakvalonu, metkatinonu, methylendioxypyrovaleron, methylfenidát, 6-monoacetylmorfin, morfin, oxykodon, fencyklidin, pregabalin, propoxyfen, UR-144, karisoprodol, tramadol, tricyklická antidepresiva, zolpidem pozitivní moč. Následující sloučeniny nevykazují žádnou křížovou reaktivitu při testování pomocí testovacího proužku One Step Drugs of Abuse Test Dip Card (moč) v koncentraci 100 g/ml.
Tabulky sloučenin, které neovlivňují výsledky
	Acetofenetidin
	Kortizon
	Pseudoefedrin
	Chinidin

	N-acetylprokainamid
	Kreatinin
	Kynurenová kyselina
	Chinin

	Kyselina acetylsalicylová
	Dexamethason
	Labetalol
	Kyselina salicylová

	Amilorid
	Dextrometorfan
	Loperamid
	Serotonin

	Amoxicilin
	Desipramin
	Meprobamat
	Sulfamethazin

	Ampicilin
	Diflunisal
	Methoxyfenamin
	Sulindak

	Kyselina L-askorbová
	Digoxin
	Methylfenidát
	Tetracyklin

	Apomorfín
	Droperidol
	Kyselina nalidixová
	Tetrahydrokortizon, 3-acetát

	Aspartam
	Etyl-p-aminobenzoát
	Naproxen
	Teobromin

	Atropin
	Ethopropazin
	Niacinamid
	Tolazamid

	Kyselina benzylová
	Estron-3-sulfát
	Nifedipin
	Tetrahydrozolin

	kyselina p-aminobenzoová
	Erytromycin
	Norethindron
	Thiamin

	Bilirubin
	Fenoprofen
	Noscapin
	Hydrochlorid thioridazinu

	Beclometazon
	Furosemid
	Octopamin
	D/L-tyrosin

	Kofein
	Kyselina gentisová
	Kyselina šťavelová
	Tolbutamid

	Kanabidiol
	Hemoglobin
	Oxyphenbutazon
	Triamteren

	Karbamazepin
	Hydralazin
	Oxymetazolin
	Trifluoperazin

	Chloramfenikol
	Hydrochlorothiazid
	Papaverin
	Trimetoprim

	Chlorothiazid
	Hydrokortizon
	Paclitaxel
	D,L-tryptofan

	Chlorfeniramin
	Kyselina α-hydroxyhipurová
	Perfenazin
	Kyselina močová

	Chlorpromazin
	Hydroxyprogesteron
	Fenelzin
	Verapamil

	Cholesterol
	Isoproterenol-(+/-)
	Prednison
	Zomepirak

	Klonidin
	Isoxsuprin
	Prilokain
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